心电监护仪招标技术参数（2021）

一、设备名称：心电监护仪（床旁监护仪）

国内一线品牌

二、技术参数

2.1、具有≥10.1英寸彩色液晶触摸屏

2.屏幕采用最新电容屏，具有亮度自动调节功能

2.2、分辨率 ≥1280 × 800像素

2. ≥8通道波形显示

2.1、具有3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

★2.2、具有心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警等功能

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证

2.4、波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s

2.5、具有心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示窗口，提供参考片段和实时片段的对比查看

2.6、≥20种心律失常分析,包括房颤分析

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

2.10、具有指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿

2.12、具有手动，自动，连续和序列4种测量模式

2.11、具有无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10～250mmHg，平均压15～260mmHg

2.15、具有双通道体温和温差参数的监测功能, 并可根据需要更改体温通道标名

2.14、具有辅助静脉穿刺功能

3.1、具有所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求

3.2、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源

3.13、可升级格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能

3.3、≥120小时趋势图和趋势表回顾，可选择不同趋势组回顾

3.4、≥1000条事件回顾，每条报警事件能够存储≥32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.5、≥1000组NIBP测量结果

3.6、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.7、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.8、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，可通过USB接口将历史病人数据导出到U盘

3.10、具有进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式

3.11、具有心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

3.9、具有RJ45接口，进行有线网络通信，与除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统

3.14、动态趋势界面可统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息

3.12、具有计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择

3.15、具有屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘

2.8、可升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果

1.7、具有遥控器无线远程操作功能

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装

1.11、维护清洁剂≥40种

★1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型

1.10、设计使用年限≥8年

三、配置

3.1、生产厂家标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件及购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、制造厂家在项目所在地设有办事处和维修站，并有客服电话

★4.5、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应