口内X射线机（小牙片机）招标技术参数（2023）

一、设备名称：口内X射线机（小牙片机）

1.1、适用于医院放射科摄取口腔科患者牙齿影像

1.2、国产，不排除进口产品

二、技术参数

2.1、电源：AC 220V  50/60Hz

2.2、壁挂式，具备延展臂

2.3、具有遥控装置及远程曝光控制

2.4、具有高频直流发生器：200kHz

★2.5、球管电压：60 kV - 70kV及电流均可选定

2.6、焦点尺寸：≤0.7mm

2.7、阳极热容量：7 KJ

2.8、最大X光球管热容量：140 KJ

2.9、曝光时间范围：0.02-3.2 秒

2.10、总滤过：2 mmAl

2.11、具有液晶显示屏，可显示管电压KV值和曝光时间

★2.12、曝光手柄可根据医院的实际需求进行链接和改装

2.13、各悬臂灵活，满足360度定位

三、配置

3.1、配套患者座椅                             1套

3.2、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备免费保修（含零配件、软件维护等）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

★4.3、提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.4、若是进口产品，必须提供齐全合法的进口手续之所有资料和中英文说明书

4.5、必须提供厂家该系统的正式彩页图片说明，否则视为无法满足用户技术要求