口腔数字胶片扫描仪参数(2023)

一、设备名称：影像板胶片扫描仪

1.1、适用于医院X光室为患者牙齿拍片后对胶片扫描读取成像数据并传送到医院共用信息系统（代替传统胶片，直接用电脑显示图像）

1.2、国产，不排除进口产品

二、技术参数

2.1、电源：100-240V  50-60HZ

★2.2、影像板材质：软胶片

2.3、影像板厚度：≤0.36mm，轻薄可弯曲，能方便地放入患者口腔内，容易置于后牙部位，并适用于各种口内胶片支架

2.4、影像板使用寿命：>1500次

2.5、感应区域：≧30X40mm(1200mm²)

2.6、分辨率：>20线对/毫米

2.7、灰度：16位

2.8、分辨率：>40线对/毫米

2.9、连接：USB HIGH SPEE

2.10、像素尺寸：50 µm（10个线对）25 µm（20个线对） 12.5 µm（40个线对）

2.11、具有自动删除方式

2.12、具有放大镜功能，可以获得更多的局部信息

2.13、具有书写病历报告、患者登记与检索以及分类和查询检索等功能

2.14、具有多种常用诊断的滤镜组合，牙周滤镜、根管滤镜、龋齿滤镜并具有多种常用图像格式输出、画面记录等功能

2.15、具有全中文界面,数字图形软件，≥10语言显示功能

2.16、具有数字化软件能同时安装多台电脑,无使用用户数量限制的数字网络系统

★2.17、具有数字化牙片成像系统软件，该软件具有角度测量、灰度调节、图像旋转、图像负像、灰阶测量、骨密度测量、弯曲根管长度测量等功能、图像打印等图像后处理功能

2.18、可与苹果IPAD连接

三、配置

3.1、影像板（2号胶片）                 10张

3.2、保护套                            1盒（300只）

3.3、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件内及购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、设备安装好，接入购方现有PACS影像系统，保证全院医务人员正常使用

4.4、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.5、若是进口产品，必须提供进口设备齐全合法手续的所有资料和中英文说明书

★4.6、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.7、所有软件终生免除维护（含升级）费