光固化机招标技术参数（标段一）

一、设备名称：光固化机

1.1、适用于医院牙科临床治疗

1.2、国产

1.3、数量：12台

1.4、限价金额：0.696万

二、技术参数

2.1、电源（充电器）：输入电压：AC100V－240V  50Hz

输出电压：DC≤5V  输出电流：≥1A

2.2、主机内置锂电池，电压DC＜4V  容量≥2000mAh

充电时间≤2.5小时

2.3、具有LED光源，使用寿命＞50000h

2.4、具有L型导光棒，输出端口外径≥8mm  光学有效面积≥50mm2

★2.5、结构：无绳式

2.6、具有自检光辐射功能

2.6.1、190nm～385nm波长范围的辐射＜100 mw/cm2

2.6.2、超过515nm波长范围的辐射＜100 mw/cm2

2.6.3、400～515nm（蓝色）波长范围的辐射值＞700mw/cm²

2.7、具有≥4档固定光照时间

★2.8、具有三种光输出模式

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件、购销合同内所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备免费保修（含零配件等）三年，终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、整套设备安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

★4.3、提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.4、必须提供厂家该设备的正式彩页图片说明，否则视为无法满足用户技术要求