光固化机招标技术参数（标段二）

一、设备名称：光固化机

1.1、适用于医院牙科临床治疗

1.2、国产、不排除进口产品

1.3、数量：15台

1.4、限价金额：10.5万

二、技术参数

2.1、电源（充电器）：输入：AC 100V-240V   50-60Hz

输出：DC 6V  2.5A

2.2、无线式结构

2.3、光源：LED

2.4、光波长：430-490mm,适用于聚合收缩的牙科树脂材料、复合修复材料、正畸托槽粘接剂和封闭剂材料

2.5、光导棒直径≥11mm，有效投光面积≥0.385cm2,可拔下来校服，可进行高温高压灭菌（防止感染）

2.6、适用于所有品牌树脂

2.7、主体部分由高级铝材制成，确保绝佳的散热性和耐用性

★2.8、具有≥3种操作模式，含3K模式、标准模式、正畸模式等

2.9、具有 3K模式：2mm厚的树脂1秒固化

2.10、输出功率为3000-3500mw/cm2, 1s、2s、3s档快速固化，适用于儿童或不能配合的患者

2.11、具有标准模式：2mm厚的树脂≤5s固化

2.12、输出功率为1600mw/cm2±10%，5s、10s、15s档适用于一般情况下树脂固化

2.13、具有正畸模式：输出功率为3000mw/cm2，对每个托槽的近、远中光照0.5秒;2个3秒的时间即可固化全牙列托槽的粘接剂

★2.14、具有自动冷却保护，自动温度检测、超温保护等功能

2.15、具有电量不足提示，电量不足时，LED屏幕将改变颜色并闪烁

2.16、每充电一次可光照次数≥300（每次光照时间≥10s）

三、配置

3.1、遮光罩                                   2个

3.2、防护套管                               100个

3.3、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.4、招标文件、购销合同内所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套系统免费保修（含零配件等）三年，终身维修,免收其它费用, 只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、整套设备安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

★4.3、提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.4、必须提供厂家该系统的正式彩页图片说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.5、若是进口产品，必须提供进口设备齐全合法手续的所有资料和中英文说明书