全自动凝血分析仪招标技术参数及要求（2023）八

一．设备名称：全自动凝血分析仪

1.1. 适用于医院检验科血栓与止血项目检测；适用高龄产妇，肥胖、糖尿病、口腔软组织疾病等及时给出项目齐全且结果准确的检验结果，开展更多的凝血项目

1.2．国产

1.3、数量：台

1.4、预算金额：万

二、技术参数

2.1、工作电源： AC230V±10%   47-65Hz

▲2.2、工作原理：凝固法（磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法

▲2.3、设备运行：全自动

2.4、三种方法可同时测量

2.5、测试项目：PT、APTT、TT、Fib、Ⅱ，Ⅴ，Ⅶ，Ⅷ，Ⅸ，Ⅺ，Ⅻ因子、AT-Ⅲ、蛋白C、蛋白S、活化蛋白C抵抗、爬虫酶时间（RT）、狼疮抗凝因子（LA、PNP）、肝素、低分子量肝素、纤溶酶原、D-二聚体、α2抗纤溶酶、纤溶酶原激活物抑制物、血管性血友病因子等。可以设置无限个检测项目，可满足用户不断增长的临床和科研的要求

▲2.6、精确度；重复性CV值：批间PT＜1.5%，APTT＜1.5%；批内PT＜0.7%，APTT＜0.7%；交叉污染率：＜0.05%

2.7、标本容量：50个，可使用原试管、儿科管和微量管，大容量的抽屉式试剂位，具有位置感应装置，可随意放置试管，方便快捷；测量中可随时修改检测项目

2.8、试剂容量：31个，可放置不同规格试剂瓶，具备位置自动识别功能，可以同一试剂多瓶放置

2.9、急诊位：≥50个急诊位任意位置急诊插入，无限制急诊，标本即时优先处理；此外还能将一个或多个运行中样本随时设置成急诊样本

2.10、反应杯：无间断连续装载一次可装载440个，具备连续自动装载功能

2.11、检测通道; 8个，44个育温通道

2.12、测试速度：PT 180个测试/小时，常规四项26个/小时、五项17个/小时

2.13、测量温度：37±0.5℃

2.14、试剂冷藏：≤16℃冷藏保存

2.15、程序储存：无限制存储测试程序，可无限制编辑测试程序，方便新项目的开发

2.16、质量控制：用户可以自定义测试、水平、结果显示；质控结果易于观察，可以使用Westguard规则

2.17、具有高速条码扫描功能：内置式样本条形码识别系统，自动条码扫描、自动识别样本相关信息

2.18、仪器显示：内置高清触摸液晶屏

2.19、系统操作：Windows操作系统，图形化操作界面

2.20、输出接口：标准RS232C串行输出接口和网线接口，可外接电脑及直接联网，连接中间件和LIS

2.21、提供LIS通讯端口与购方医院LIS系统链接

三．配置

3.1、配套完全满足该设备使用功率要求、续航时间≧60min 优质大UPS稳压电源                          1台

3.2、原厂配套试剂                         1批

3.3、提供原生产厂家标准配置（含配置清单）、招标文件及合同内所含配置

3.4、提供产品说明书

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备免费维护保修（含零配件、软件维护等）六年，过质保期后，在有效设计使用年限内继续维修, 只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；发生故障2小时内响应，6小时内售后人员必到达现场。定期回访（质保期内每年至少两次）

★4.2、供方提供LIS通讯端口与购方医院LIS系统链接（不收取任何费用）。设备在有效使用年限内，厂家必须坚持按照行规按校准周期（每年1次以上）及时来院为该仪器进行校准维护，并出具有效的校准报告（质保期内均不收取费用）；必须提供厂家零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，完全满足购方要求。否则视为无效响应

4.3、整套设备安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

4.4、必须提供厂家该系统的正式彩页图片说明，否则视为无法满足用户技术要求