医用煮沸消毒器招标技术参数（2022）

一、设备名称：医用煮沸消毒器

1.1、适用于医院供应室、手术室、实验室等对各类医疗器械、试验用器具等进行清洗后的煮沸消毒

1.2、国产

二、技术参数

2.1、电源：AC220V±10％  50/60Hz

2.2、电功率 ≥9.0kw

2.3、外形结构：柜式

2.4、材质≥2.0mm厚304不锈钢板拉丝板

★2.5、清洗舱容积 ≥50L

2.6、耗水量 ≥40L

2.7、具有热水消毒、上油消毒等功能

★2.8、具有微电脑程序控制，薄膜按键，一键式操作

2.9、具有电加热循环加热方式

2.10、具有自动加油装置，油量可按不同比例设置

2.11、具有自动温度控制及温度调节功能，可调范围：常温～99C°

2.12、温控精度：在（设定工作温度）±1℃以内

2.13、具有电控给、排水功能

2.14、具有液晶显示功能，文本屏控制煮沸消毒全过程，实时显示温度、AO值等

2.15、具有篮框橡胶套

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年;终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止。

4.3、必须提供在该项目投标文件中所有响应项与厂家该设备参数完全一致的正式彩页（含图片参数说明）等，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应