血气生化分析仪招标技术参数（2023）

一、设备名称：

1.1. 适用于医院实验室等

1.2、国内优质产品

二、技术参数

2. 1、电源：220V±10％  50/60Hz

- 2.2、具有≥6英寸彩色触摸屏操作界面：,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程

2.3、方法学：干式电化学法、交流阻抗

- 2.4、 具有自动定标定标方式

2.5、具有自动水平进样进样方式

- 2.6、用血量：用血量≤100ul

- 2.7、具备≥6种标本类型，如：动脉血、静脉血、毛细血管血等

- 2.8、具有一张测试卡可同时检测≥10项实测参数功能

- ★2.9、测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu等

- 2.10、直测和计算参数≥30项

- 2.11、计算参数:cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等

- 2.12、具有仪器系统自动升级软件，无需增加模块

- 2.13、具有内置热敏打印机

- 2.14、具有内置高容量充电电池，续电时间≥24h，可连续测量≥50个样本数

- 2.15、具有自动存储≥10000个病人结果，连接数据管理系统

- 2.16、具有串口、网络接口、USB等数据接口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统

- ★2.17、适应试剂盒种类≥40种

2.18、具有原厂配套≥2种9项试剂盒

2.19、具有原厂配套≥2种质控液耗材

- 2.20、具有单人份检测耗材，独立包装，常温或冷藏保存，即取即用

- 2.21、试剂盒存储温度2℃-30℃;试剂盒运输环境温度范围≥-10～37℃；

- 2.22、具有FDA、CE认证

2.23、具有国家卫生部室间质评独立分组资质

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）六年，终身维修，仅收配件费，免收其它费用。定期回访（质保期内每年至少两次）

- ★4.2、免费提供与购方网络系统联机的技术参数和相应服务、免费与医院LIS系统链接。设备在有效使用年限内，厂家必须坚持按照行规校准周期（每年1次以上）及时来院现场进行校准维护，并出具权威有效的校准报告（全部免费）；必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，公平合理，否则视为无效响应

4.3、设备安装调试完毕，工程师及时对购方相关人员进行培训，至购方满意为止；坚持每年对使用人确保一次以上的高级应用培训，培训时间2天

4.4、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求