心电监护仪招标技术参数（2023）r

- 设备名称：心电监护仪（床旁监护仪）

1.1、适用于医院临床医疗

1.2、国产

1.3、数量： 台

1.4、预算金额： 万元

二、技术参数

★2.1、具有心电（心率、心律失常分析两项基本心电监测功能）、血氧及无创血压等基本监测功能，一体式监护仪（具备Ⅲ类医疗器械注册证），适用于成人、儿童及新生儿患者

2.2、具有高度集成化的ASIC（专用集成电路）芯片技术

2.3、.具备360度报警灯设计，保障任意水平方向均可观察到报警提示

2.4、具有≥8英寸.彩色LED显示屏，彩色高分辨率≥800×600，≥7通道波形显示，可升级触摸屏; 整机无风扇设计

2.5、监测参数：

★2.5.1、.具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和双通道体温等≥六项基本参数监测功能

2.5.2、.心电算法提供＞20种心律失常分析，保障突发心律失常患者的有效监护

2.5.3、.具备ECG多导同步分析功能，在心电监测过程中会同步对多个导联进行综合分析，即使某一导联出现干扰时也能保障心率监测的准确性

2.5.4、心电监测技术具备智能导联脱落监测功能，个别心电导联电极片脱落时可自动检测并提示

2.5.5、具备3/5导联自动识别功能，更换3导或5导导联线时，不需要重新设置导联类型

2.5.6、具备起搏信号自动识别功能

2.5.7、血氧监测过程中显示PI血氧灌注指数图形及数字，有效反映血氧监测的信号强度及患者的灌注情况

2.6、具有手动，自动，连续和序列等≥4种测量模式，无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg、舒张压10~250mmHg、平均压15~260mmHg

2.7、具有采用专利的抗干扰和弱灌注血氧监测技术，保障血氧监测准确性

2.8、系统功能：

2.8.1、存储功能：可存储≥100小时趋势图表、≥90个报警事件、≥90个心律失常、≥900组NIBP测量的数据存储和回顾功能、≥40小时全息波形回顾

2.8.2、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面及标准显示界面等多种显示界面

2.8.3、具备他床观察功能，在区域联网的情况下无需中心监护系统亦可进行隔床跨室观察其他联网床位的监护信息

2.8.4、具备≥5种科室默认配置，另可存储≥5种自定义配置，支持U盘导入导出配置

2.8.5、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）或者NEWS（英国早期预警评分）

2.8.6、支持中/英文字符输入，具备血液动力学、药物等多种计算功能

2.9、具有掉电存储功能及护士呼叫（Nurse Call）报警功能

2.10、具备报警集中设置功能，可在同一界面对监护仪各项监测参数的报警限进行设置

2.11、具有三级声光报警，参数报警级别可调

2.12、具有支持RJ45接口，进行有线网络通信，可与除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统；支持未来科室的遥测监护系统升级需求，实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网

2.13、配置1块锂电池，支持≥2小时的工作时间

2.14、防水等级达到IPX1标准，通过CE、FDA认证

2.15、设计使用年限≥10年(提供权威证明材料)

三、配置

3.1、生产厂家标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件及购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起三年（含零配件），终身维修,不收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应