电化学工作站招标技术参数（2021）

一、设备名称：电化学工作站

1.1、国际知名品牌，如是进口产品，整套装备（含所有零配件）必须是原装进口从未开封全新完好之设备

二、技术参数

2.1、电源：AC 220V±10％  50Hz

2.2、功率：≤150W

★2.3、最大电流：±350mA

2.4、电流量程：≥10档  ±100pA ～ ±100m A

2.5、施加电流分辨率：施加电流范围的0.033%  400nA

2.6、施加电流精度：0.2%

2.7、测量电流分辨率：所选电流量程的 0.15%，最小10fA

2.8、输出电压: ±13V

2.9、施加电位范围：±10V

2.10、施加电位精度：电位档的0.2% 或 2mV

2.11、测量电位分辨率：所选电位范围的0.00035%，最小400nV

  - 2、恒电位仪带宽：>250kHz

2.13、四电极模式：WE/RE/CE/S

2.14、信号采集：双通道，16位ADC，10万点/s

2.15、稳定模式：高速、标准、高稳定

2.16、程控式过滤器：1MHz、100kHz、10kHz、1kHz、10Hz

2.17、上升时间：<500ns

2.18、带宽：>1.5MHz

2.19、输入阻抗：>1000Gohm // <20pF

2.20、输入偏差电流：<20pA

2.21、交流阻抗振幅：0.015mV ~ 1V，或者电流范围的0.03% ~ 100%

2.18、交流阻抗频率范围：10μHz ~ 1MHz

2.19、交流阻抗分析：具有交流阻抗测量以及分析功能

2.20、混合模式：至少≥255段可定义施加信号，包括电位阶跃、电流阶跃、电位扫描、电流扫描、开路电位、控制电阻和电阻扫描；实时阻抗测量10Hz ~ 250kHz，所有阶跃和扫描过程中都可以在电位E和电流I测量的同时监视电阻和电容；整个过程可以有限或连续重复

2.21、循环伏安和线性扫描：电流平均法、控制电流法、欧姆降校正、腐蚀速率分析和Tafel曲线分析

2.22、计时电流计时电位计时库伦：可设置1~255个不同的电位/电流值，欧姆降校正，可进行至少65535次循环测量

2.23、光电化学功能：通过软件的I ~ V曲线拟合功能，可以计算短路电流(Isc)、开路电压(Eoc)、最大功率点 (Pmax)和填充因数(FF)等多种相关参数

2.24、电化学噪声：具有电化学噪声测量方法及分析功能

2.25、开放源程序：提供开放式的源程序，允许用户通过编程软件（如C++、Delphi、VB等）自行编制程序，也可对仪器进行远程控制

2.26、批处理功能：用户可自由组合多个测量方法程序，仪器可根据设置自动按序测量

2.27、每台仪器都可以与另一台Ivium电化学工作站构成双恒电位仪，或叠加为一台多通道电化学工作站，各个通道可以进行单独或同步测量

2.28、可以进行WIFI无线远程控制

★2.29、所供电化学软件必须是一套完整的配套软件，其中包含物理化学软件包、脉冲伏安软件包、直流腐蚀软件包、电化学噪声分析软件包、模拟塔费尔常数及腐蚀速率软件包、临界点蚀温度测试软件包、电化学能源软件包、可视前面板基础电化学控制软件包等

2.30、所有的测量方法和数据分析功能都必须在同一个软件界面中，并且可以在同一台电脑上同时打开多个软件界面，以便测量与数据分析能互不干扰地同时操作

2.31、可提供多种电化学测量方法，如：线性扫描、极化曲线、循环伏安、方波、阶跃、控制电位和控制电流的交流阻抗、电化学噪声、包括电流阶跃与扫描在内的混合模式、伏安分析等方法，并提供功能强大的数据分析功能

2.32、能够向用户提供各种条件的电化学环境，对于特殊的电化学测量方法、测量条件，可以通过添加各种功能模块以满足要求

★2.33、每年至少一次来院对该设备进行检测维修（质保期内免费），所有软件永久免除维护（升级）费

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、标书和购销合同所含配置

3.3、满足购方所需的全部模块                全套

3.4、配套标准模拟测量池                    1个

3.5、检测线缆                              1套

3.6、USB电脑连接控制线                    1条

3.7、软件CD和说明书                     各1个

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件、检测、软件维护年费等）三年，终身检测维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、制造厂家在湖南长沙设有办事处和维修站，并有客服电话

★4.5、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.6、如是进口产品,必须提供进口设备齐全合法手续的所有资料和中英文说明书