可视软（喉）镜招标技术参数（2019）

一设备名称：可视软（喉）镜

1.1、用于气管插管引导、肺泡灌洗诊疗术、给药、活检、吸痰、提取异物等

1.2、国内一线知名品牌

二、技术参数

2.1、具有拍照、录像、数据存取、有线视频输出,兼容AV输出等功能，内存≥16G

2.2、软镜插入管外径3.9mm～4.5mm，工作管道内径≥1.5mm

2.3、插入软管有效长度＞580mm

2.4.插入软管前端蛇骨弯曲角度：上下各＞130°

2.5、景深：3mm至≥50mm

2.6、视野角度≥90°

2.7、成像原理：电子成像技术，插入软管不含导像、导光纤维；

2.8、操作手柄具备功能按键

2.9、插入软管前端摄像头自带内置防水高功率LED光源，具备防雾功能

2.10、配备≥3.0英寸便携式高清显示器，采取非触屏式设计，能随意调节俯仰角度

2.11、图像显示器与操作手柄采用国际标准航空连接器，非触点式连接方式

2.12、操作部分（除显示器外）全部可严格按照消毒程序进行全清洗浸泡彻底消毒

2.13、内置充电式锂电池，持续放电时间＞2小时

2.14、充电器输入电压：AC 220V±5﹪

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、可视软（喉）镜                      1套

3.3、可视喉镜（完全符合医要求院）        1套

3.4、手提箱及组件                        1套

3.5、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、自验收合格之日起，整套设备质保期三年（含电池和所有配置）

4.2、提供生产厂家原始正版零配件、耗材价目表