牙科综合治疗台招标技术参数（2019）

- 设备名称：牙科综合治疗台

1.1、口腔医院牙科专用设备，用于牙体牙髓、口腔黏膜、颌面外科、牙科正畸、牙科种植、牙科修复等专科治疗。

1.2、国产一线知名品牌

- 技术参数

2.1、额定电压：220V±10%；频率：50HZ±1HZ

2.2、全电脑联动一体机，内置式地箱（无地箱），无管线外露

2.3、上、下挂式（购方选择）器械盘,手机操作系统与器械盘为分离式，双层器械盘提供有效的治疗空间

2.4、具有可伸缩金属器械盘，并配有可高温高压消毒防污透明硅胶防护垫，可进行135度高温灭菌消毒，防止交叉感染

2.5、进口无级可调冷光口腔灯，亮度可调；内置式LED背光观片灯

2.6、双扶手，具有≥5个器械位

2.7、多功能复合脚开关

2.8、助手操作面板配有5个一键式触摸控制按键，实现痰盂、漱口、手术灯、一键复位，吐痰位≥5个；陶瓷一体式痰盂可旋转

2.9、配有助手控制面板及器械收集盒；配有易于拆卸清洗的吸唾过滤装置，具有沉渣过滤功能

2.10、内置式净水瓶，容量≥1升

2.11、采用进口直线静音电机, 低噪音电动椅，运行安全平稳

2.12、头枕采用折叠式

2.13、头枕、坐垫和靠背采用搭扣连接结构，方便清洗及互换

2.14、最低位≤412mm ,最高位≥748mm，负载≥135Kg，具有抬腿功能

2.15、治疗位置记忆功能，可一键控制吐痰位并迅速回复治疗位置，方便医生操作

2.16、可根据临床需要设置的程序记忆椅位 ，一键式操作

2.17、一键式预置椅位，方便医生复位牙科椅及患者治疗时吐唾

2.18、椅位的操作可通过器械盘控制面板、助手控制面板及脚部灵活控制

2.19、具有机椅互锁系统 ,椅身处设有安全保护装置

2.20、具有≥2种预置椅位及≥3种程序记忆椅位、口腔灯开关及亮度控制，水杯加水及冲痰盂均可通过医师控制面板操控设置

2.21、有水、气、电总开关,实现一键开关机

2.22、多功能复合脚开关：可控制患者椅位运动；可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械；可控制高速手机单喷气无水操作；可控制高速手机吹屑气操作；可控制牙科椅治疗位及手术灯开启及关闭

2.23、水杯加水和冲盂系统可设定

2.24、进口水路终端净化系统，达到出水菌落总数在200CFU/ml以下（必须提供权威性证明）

三、配置

3.1、进口4孔高速手机                          1支

3.2、光纤高速快接手机                          1支

3.3、进口气动马达、进口直手机、进口弯手机      各1支

3.4、三用喷枪                                  2支

3.5、医师工作椅（高度及靠背角度可灵活调节）     1把

四、售后服务

4.1、投标文书中必须提供该设备厂家原装彩页说明书和相关专业证明资料，否则视为无法满足用户技术要求

4.2、投标文书中必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表

4.3、中标后10日内按照供货合同要求交货，过期按自动放弃供货处理并承担因此造成的损失

4.4、整套设备必须是当年生产的崭新产品

4.5、质保期：自验收合格之日起，整套设备质保期为三年，终身维修，定期回访（质保期内每年至少两次）

4.6、制造厂家在湖南长沙设有办事处和维修站，并有客服电话

4.7、设备安装后工程师及时对购方相关操作使用人员和维修技术人员进行培训，至购方满意为止

4.8、评标时，每延长保修期1年加2分