全自动凝血分析仪招标技术参数及要求（2023）

一．设备名称：全自动凝血分析仪

1.1. 适用于医院检验科血栓与止血项目检测；适用高龄产妇，肥胖、糖尿病、口腔软组织疾病等及时给出项目齐全且结果准确的检验结果，开展更多的凝血项目

1.2．国产

1.3、数量：1台

二、技术参数

2.1、工作电源： AC220V±10%   50Hz

★ 2.2、工作原理：凝固法（具有磁珠凝固法和光学凝固法双方法学检测功能，可任意切换）免疫比浊法、发色底物法

2.3具有 PT 演算 FIB 功能

2.4、测试项目：常规四项、D-二聚体、FDP、ATⅢ等所有凝血相关检测项目

2.5、测试位：凝固法：10组，免疫比浊法：9组，发色底物法:：1～9组（选配）

2.6、速度：测试速度：≥380Ts/h

2.7、具有抽拉式样本位：≥60个或120个

2.8、具有高速条码扫描功能

2.9、具有样本自动识别定位、录入样本位置和患者信息功能

2.10、试剂位：61个双区倾斜式试剂位，满足双加样针同步吸样功能；具有16℃以下冷藏及冷凝水导流功能；具有试剂瓶扫码、试剂自动识别定位功能

2.11预温位：≥ 20个，测试杯37℃恒定预温

2.12、测试杯：≥1000个

2.13、具有任意样本位急诊优先设置功能

2.14、加样系统：加样臂：2组，加样针：2组；具有自动寻位、液面感应、恒温加热、故障报警及自动维护功能

2.15、机械手：护套式机械手：2 组

2.16、具有报警功能：测试结果异常报警及自动重复测试功能，试剂不足时加样针自动换位或报警功能，测试杯和试剂不足、清洗液不足、废液溢出及开盖报警功能

★2.17、人性化设计：具有LED照明系统；具有自动加样和人工加样双重模式测试功能；具有多点定标、质量控制管理功能；具有仪器与信息网络双工通讯功能（Lis、His等）；具有开放式自定义报告单模式

2.18、 必须符合生产企业通过的ISO9001及ISO13485质量体系认证

2.19、厂家每年为该仪器做一次全面校准，并出具有效的校准报告（质保期内不收费）交购方存档

2.20、具有高档优质电脑控制系统：CPU 12400f以上 内存16G  硬盘2T  集成显卡 串并端口

三．配置

3.1、配套高档优质电脑                     1套

3.2、配套24寸液晶显示器                  1台

3.3、配套完全满足该设备使用功率要求、续航时间≧60min 优质 ups稳压电源                            1台

3.4、原厂配套试剂                         1批

3.5、提供原生产厂家标准配置和招标文件及合同内所含配置

3.6、提供原生产厂家原始的随货标准配置清单

3.7、提供产品说明书

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备免费维护保修（含零配件、软件维护等）六年，过质保期后，在有效设计使用年限内继续维修, 只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；发生故障2小时内响应，6小时内售后人员必到达现场。定期回访（质保期内每年至少两次）

★4.2、供方提供LIS通讯端口并与医院LIS系统链接（不收取费用）。设备在有效使用年限内，厂家必须坚持按照行规按校准周期（每年1次以上）及时来院为该仪器进行校准维护，并出具有效的校准报告（质保期内均不收取费用）；必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，完全满足购方要求。否则视为无效响应

4.3、整套设备安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

4.4、必须提供厂家该系统的正式彩页图片说明，否则视为无法满足用户技术要求