全自动血液细胞分析仪招标技术参数（2023）

一、设备名称：全自动血液细胞分析仪

1.1、适用于医院化验室

1.2、国产

1.3、数量：1台

二、技术参数

2.1、电源：100-240V±10%，50/60Hz~±1Hz，可连续 24小时开机

2.2.工作温度:10~40°C，湿度:≤90%

2.3、具有≧10.4寸彩色 TFT 超大触摸屏，无需外接电脑操作

2.4、操作系统:全中文操作，可修改报告单模板

2.5、工作原理：半导体激光散射+细胞化学染色+流式细胞术”实现 WBC 计数和分类;“环保型无氰试剂”实现 HGB 计数;“阻抗法”实现 RBC 和 PLT 计数; 免疫散射比浊法实现 CRP 和 SAA 检测

2.6、检测参数≥30 项参数，具有异常淋巴细胞和幼稚细胞报警功能;提供 2 个散点图和 2 个直方图

2.7检测血量:全血 CBC+DIFF≤20ul,全血 CBC+DIFF+CRP≤35ul、全血 CRP 或 SAA≤10ul，预稀释血 CBC+DIFF+CRP≤20ul，血清模式 CRP≤10ul、血清模式 SAA≤10ul

2.8、具有 HCT(血细胞压积)自动修正技术，保证所测结果的全血/血清值一致;有完整的校准品和质控品，CRP 溯源至 ERM-DA474、SAA 溯源至 NIBSC-92/680

2.9、具有≥2个白细胞检测通道，嗜碱细胞采用单独通道检测，保证检测准确性

2.10、进样方式:具备开盖和全自动闭管穿刺进样方式;全自动进样器一次性可放置≥40 样本;支持不间断连续上样;提供特殊急诊位，满足特殊样本需求

2.11、样本类型:静脉全血、末梢全血、预稀释血、血清

★2.12、检测速度：CBC+DIFF+CRP≥50个样本/小时

★2.13、测量精度:WBC CV≤2.0%(3.5~15.00×109 / L);RBC CV≤1.5%(3.50~6.00×1012 / L);HGB CV≤1.5%(110~180 g / L);PLT CV≤6.0%(100~149× 109 / L);CV≤4.0%(150~500×109 / L);CRP CV≤5.0%(浓度≥10mg/L); S D ≤ 0 . 5 m g / L( 浓度≤ 1 0 m g / L );S A A C V ≤ 5 . 0 %( 浓度≥ 1 0 m g / L ); S D ≤ 0 . 5 m g / L (浓度≤10mg/L)

2.14、线性范围:WBC:0~100×109/L;RBC:0~8×1012/L;

PLT:0~1000×109/L;HGB:0~250g/L;CRP:5-300mg/L;

SAA:10-300mg/L

2.15、RBC/PLT 计数:鞘流数字拟合技术排除干扰，提高 RDW-CV 和 RDW-SD 的准确性

2.16、具有防抵死功能:采样针具有防抵死功能，防止血液量少时吸样不足

2.17、携带污染率:样本携带污染率 WBC≤0.5%; RBC≤0.5%; HGB≤0.6%; PLT ≤1.0%; CRP≤1.0%; SAA≤1.0%

2.18、参考值设置:可设置多个已定参考值，另可设置多个自定义组

2.19、试剂管理:支持 NFC 卡自带 CRP、SAA 定标曲线，扫描即可智能导入定标曲线，实现自动定标;自动读取试剂批号、余量、有效日期等，并支持(2~8℃) 试剂仓冷藏保护

2.20、质控方式:支持 L-J 质控图、X-B、X-R、X 等多种质控方法

2.21、校准方式:具备手动校准和自动校准功能，还具有新鲜血校准功能;蛋白具备 12 点多点定标法

2.22、具有≥50000 个主机自动储存患者信息及所有结果散点图、直方图，可支持拓展内存存储

2.23、数据输出/输入:具备 USB 接口和网络接口，支持 HL7协议(双向 LIS数据网络传输功能);支持外接条码扫描仪;支持激光、喷墨、针式等多种打印机

2.24、配套电脑控制系统：CPU 12400f以上 内存16G  硬盘2T  集成显卡 串并端口

2.25、厂家每年为该仪器做一次全面较准，并出具详细的较准报告（质保期内不收费）

三、配置

3.1、配套完全满足该设备使用功率要求、续航时间≧60min 优质 ups稳压电源                             1台

3.2、配套台式高档优质电脑                1套

3.3、原厂配套试剂                        1批

3.4、原厂配套的校准品、质控品

3.5、提供校准品溯源性文件

3.6、提供原生产厂家标准配置及合同内所含配置

3.7、提供原生产厂家原始的随货标准配置清单

3.8、提供产品说明书

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备免费保修（含零配件、软件维护等）六年，过质保期后，在有效设计使用年限内继续维修。免收人工费，仅按照其配件合同协定价格收取配件的成本费。发生故障2小时内响应，6小时内售后人员必到达现场。定期回访（质保期内每年至少两次）

★4.2、供方提供LIS通讯端口并与医院LIS系统链接（不收取费用）。设备在有效使用年限内，厂家必须坚持按照行规按校准周期（每年1次以上）及时来院为该仪器进行校准维护，并出具有效的校准报告（质保期内均不收取费用）；必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，完全满足购方要求。否则视为无效响应

4.3、设备安装调试完毕，工程师及时对购方相关人员进行培训，至购方满意为止；坚持每年对使用人确保一次以上的高级应用培训，培训时间2天

4.4、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求