台式离心机招标技术参数（2023）

一、设备名称:台式离心机

1.1、适用于医院检验科

1.2、国产

1.3、数量：1台

二、技术参数

2.1、电源：AC220V±10％   50/60Hz

2.2、整机功率：100W

2.3、最大容量 ≥12×20ml

2.4、具有触摸控制、液晶显示面板

★2.5、具有微机控制，直流无刷电机

2.6、最高转速≧4000r/min

2.7、最大相对离心力 ≥2200xg

2.8、转速精度：±30r/min

2.9、具有定时功能，定时范围：1min～99min59sec

2.10、具有倒计时时间小于一分钟时以秒数显示

★2.11、具有电子门锁，门盖未关闭无法启动，安全可靠

2.12、具有自动平衡功能，采用特殊减震器

2.13、整机噪声：≦62dB(A)

2.14、产品符合SGS ISO9001及ISO13485质量管理体系认证要求

三、配置

3.1、离心转子12×20ml                    1个

3.2、开门工具                            1套

3.3、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年。过质保期后，在有效设计使用年限内继续维修。免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应