超级纯水机招标技术参数（2022）

一、设备名称：超级纯水机

1.1、用于医院重点专科实验室进行生物实（试）验用超级纯水的制作

1.2、国产

1.3、数量：1台

1.4、预算金额：0.5万元

二、技术参数

2.1、电源：AC220V±5％  50/60Hz

2.2、功率≥120W

★2.3、具有全自动压力传感器和微电脑控制功能，实现自动制造纯水

2.4、全管路采用快插拔接口，标配外接设备供水口，可加配外置水桶，多种规格储水桶，满足不同需求

2.5、所有管路具有NSF认证，采用模块式、快接式设计

2.6、适用水源∶市政自来水、井水

2.7、进水水压∶0.2MPA-0.5MPA

2.8、产水量∶30L/H

2.9、出水电导率∶	≤0.054us/cm (＜0.1us/cm)

2.10、出水电阻率∶≥18.25MΩ/CM

2.11、总有机碳(TOC)：<10ppb

2.12、重金属离子(ppb)：	<0.1ppb

2.13、颗粒物(>0.2μm) ：<1/ml

★2.14、细菌：<1cfu/ml

三、配置

3.1、10升压力桶（外置）                       1套

3.2、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修保养（含零配件及耗材）三年，终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每季度至少1次）

4.2、质保期内定期（每半年一次）免费联系第三方权威检测机构进行水质检测，并提供有效的检测报告；如有不达标项目，立即进行整改处理。

4.3、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至购方满意为止

4.4、必须提供原厂图片彩页说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.5、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应