医用头戴式放大镜招标技术参数（2023）

- 设备名称；医用头戴式放大镜

  - 适用于医院口腔科临床医疗

  - 国产

  - 数量：  台

  - 预算金额：  万元

二．技术参数

★1. 具有伽利略式光学设计，复消色差，大视场，长景深，高分辨率，佩戴舒适，轻巧便携，医生双目视线与照明光线几乎同轴，可以照亮人眼视线所及的任何区域，实现了同视轴无遮挡深部照明

2. 调整角度垂直面内±45°可调

3. 放大倍率:3.5倍

4．视场直径:72 mm--78 mm

5. 工作距离:420mm--460mm

6. 具有独立瞳距调节、上下位置调节、二级铰链调节机构

7. 采用进口光学镜片，非球面物镜设计，全视场成像清晰，无变形扭曲

8. 镜片采用光学多层镀膜工艺，防雾防霉，光学透过率99.5%

三、配置

9. 配 HL8300头灯，采用世界顶级医用级LED光源，色温5000K，显色指数CRI>90%,亮度连续可调。 LED光源工作时间＞2万小时

10. 采用智能型可充电锂电池供电，交直流两用，设有充电保护功能，反复充放电500次电池能量不衰减。充满电后可在最大亮度情况下连续工作时间＞7小时。接上交流电源，则头灯可以持续不间断工作

★11. 重量≤21克。可选配用于GALLILEI、ZEISS、ORASCOHICTTL、ORASCOPHIC UP、GRENDEL MEIER\JEOME、ZUMAX等公司的手术放大镜接口

12. 标配黄色滤片，可有效减少蓝光，在牙科治疗中避免树脂材料光固化。

3.1、生产厂家标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件及购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起三年（含零配件），终身维修,不收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应