超声骨刀机设备技术参数（2023）

一、设备名称：超声骨刀机

1.1、用于医院口腔科临床治疗

1.2、国产

1.3、数量：  台

1.4、预算金额：  万元

- 技术参数

2.1、电源：AC 100V～240V   50HZ/60HZ

2.2、最大输入功率：170VA

2.3、具有微动力系统导出的输出声功率：200~490mW

2.4、工作尖振动频率：24.0 kHz ~36.0 kHz

2.5、工作尖尖端主振幅：20~200µm

2.6、工作尖尖端横向振幅：＜5µm

2.7、主声输出面积：<10 mm2

2.8、次级横振声输出面积：<20 mm2

2.9、具有≥7英寸彩色触控屏，中文显示，精简UI

★2.10、具有双模式输出选择，自由调整切割效果

2.11、具有选择性切割识别，以微米切割，手术精确

2.12、具有10档功率控制，每档功率对应骨密度

2.13、具有硬件搜频技术，零延时震动输出，即时响应操作

2.14、具有快速频率跟踪功能，性能更稳定、切割高效

2.15、具有静音泵供水系统，蠕动泵流量：30~110mL/min

2.16、具有10档水量控制，直接显示输出流量速度数值

2.17、具有可反复高温高压灭菌的供水泵管

2.18、具有多功能脚踏：可灵活控制模式、功率和水量

2.19、脚踏防水等级：IPX8

★2.20、具有能耐134℃高温和0.22MPa高压灭菌消毒手柄

2.21、具有手柄水路管道分离设计，可使用一次性输水管道

2.22、具备专门冲水模式，可精准定量输出水量

2.23、具有一键控制手柄灯光开关

2.24、具有瞬时提高当前功率25%的增强键

2.25、具有故障报警安全保护装置

三、配置

3.1、接插式带光手柄                            3套

3.2、多功能脚踏                                1套

3.3、工作尖（按购方需求规格型号配置，共25枚）：

SS2 3支  SS18 2支  SS1 1支  SS4 1支  SS5 1支  SS8 1支 SS9 1支  SS19L 1支  SS19R 1支  SC1 1支  SC5 1支 SC8支

SL3 1支  SL2 1支  SL4 1支  SL6 1支  SL17 1支

SE5 1支  SE7 1支  SE8 1支  SE9 1支  SP7  1支

3.4、厂家原装标准配置（见装箱单）、招标文件和购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起五年（含零配件）。终身维修，不收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供原厂图片彩页说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应