根管马达技术参数（标段二）

一、设备名称：根管马达

1.1、适用于医院牙科临床治疗

1.2、国产、不排除进口产品

1.3、数量：10台

1.4、预算金额：7万

二、技术参数

2.1、充电器： AC：220V ±10％   50-60 Hz  DC：7V  0.4A

★2.2、可自行设定（转速，扭矩，减速比三个数据为一组）程序

2.3、可储存≥9个程序

2.4、转速调节范围：120 – 800 rpm

★2.5、扭矩调节范围：0.6~5.2Ncm

2.6、弯机头减速比：16׃1

2.7、具有自动反转功能（挫在根管内遇到的阻力大于马达的设定值时，锉自动停止逆时针转出根管，有效防止断针）

2.8、机头可调节方向≥6个，前牙后牙上颌下颌均能轻松预备

2.9、马达可配套Protaper Universal使用，同时兼容市场上绝大多数镍钛器械

三、配置

3.1、充电器                            1个

3.2、电动马达手机                      1个

3.3、弯机头                            1个

3.4、机头座                              1个

3.5、马达机头连接线                      1条

3.6、F类喷嘴（用于润滑）                1个

3.7、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、制造厂家在湖南长沙设有办事处和维修站，并有客服电话

★4.5、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.6、若是进口产品，必须提供进口设备齐全合法手续的所有资料和中英文说明书