3D打印机招标技术参数

一、设备名称：3D打印机

1.1、适用于医院口腔正畸科、修复科临床应用

1.2、国产

1.3、数量：1台

1.4、预算：20万

二、技术参数

2.1、电源：AC220V±10％   50Hz

2.2、采用DLP立体光固化下投影技术，确保打印效率和质量

2.3、分辨率1920×1080，像素点尺寸≤75um

★2.4、成型幅面≥135(L)×75(W)×160(H)mm

2.5、光功率≥4.0mw/cm^2

★2.6、打印尺寸公差：标准件尺寸误差≤±0.035mm

2.7、打印速度：最快可＞100mm/h，单层打印速度可＜4s

2.8、具有使用寿命≥10000小时光学器件

2.9、具有自动调平功能，打印稳定有保障

2.10、具有薄膜式压力传感器，能够实时监控打印过程

2.11、具有通过光学算法，自动进行畸变矫正、光匀矫正、高斯模糊等功能

2.12、具有模型编辑软件，可以进行抽壳、加文字、打排液孔、加颌架支撑点、编辑额外代型等操作并且具有导板、冠桥、修复模型等的一键自动排版、加支撑和切片功能

2.13、具有处理stl/obj等格式三维数据功能

2.14、支持自动支撑、手动支撑，支持加强支撑、树状支撑

2.15、文件传输方式：U盘、Enterenet、Wi-Fi

2.16、具有NFC标签，自动识别材料，辅助统计打印层数

2.17、具有使用寿命≥100000层料盒，并通过柔性的动态固位装置使打印时的离型过程更加顺畅

2.18、具有内置打印参数≥80种型号可选用的专用树脂材料

2.19、具有配套的齿科树脂材料（有I类医疗器械备案证、Reach、CE和Rohs国际证书，部分材料通过生物相容性检测）

2.20、具有光固化和热固化双模式后固化箱和专用铲件清洗一体化机

2.21、具有CE、FCC、Rosh、WEEE国际认证

三、配置

3.1、打印机硬件                       一套

3.2、专业后固化箱                     一个

3.3、铲件清洗机                       一个

3.4、打印设备排版切片软件             一套

3.5、口扫数据的模型编辑软件           一套

3.6、长寿命树脂料盒                   两个

3.7、打印后处理工具盒                 一个

3.8、齿科专用模型打印材料             2瓶

3.9、齿科专用正畸模型材料             5瓶

3.10、导板打印材料                    5瓶

3.11、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修，仅收配件费，免收其它费用, 只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

★4.2、免费与医院专业网络系统链接。设备在有效使用年限内，厂家必须坚持按照行规校准周期及时来院完全免费为该设备进行校准维护，并出具有效的校准报告；必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，公平合理，否则视为无效响应

4.3、设备安装调试完毕，工程师及时对购方相关人员进行培训，至购方满意为止；坚持每年对使用人确保一次以上的高级应用培训，培训时间2天

4.4、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求