儿童牙科综合治疗机招标技术参数（2022）

一、设备名称：牙科综合治疗机（儿童专用）

1.1、适用于医院儿童牙科临床治疗（儿童专用）

1.2、国产

1.3、数量：9台

1.4、预算：22.5万

二、技术参数

2.1、电源：AC220V±10％  50/60Hz

2.2、总功率：400VA

2.3、外形结构：牙椅内置地箱，移动式治疗台

2.4、具有儿童专属座椅设计：

2.5.1、座椅和靠背联动设计，靠背俯仰角度≥2～65°

2.5.2、多关节折叠式头枕，可多角度调整并固定头枕，且可拉伸和锁定，伸缩范围≥100mm

2.5.3、牙椅皮垫采用优质皮革面料一次压注成型，柔软舒适耐磨，方便擦洗消毒

2.5.4、牙椅靠背及坐垫均备有搭配缝制安全绑带

2.5.5、、靠背背板为优质钢材，整体注塑框架工艺制成，与牙椅框架整体连接

2.5.6、牙椅具有抬腿补偿结构，最低椅位：≤395mm，最高椅位：≥750mm

2.5.7、具有软包双扶手设计，扶手可上下旋转

2.5.8、具有直流电机驱动系统

2.5.9、具有记忆电机，记忆永存，断电不丢失

2.5.10、承载能力≥150Kg

2.5.11、具有安全保护功能：

2.5.12、具有牙椅在下降和靠背在“仰”的运动过程中触碰到障碍时即刻自动停止，并小幅回升。防止压脚或挤腿的保护功能

2.5.13、具有即停功能：无论牙椅进行任何运动，只要按上主控面板上任意一个椅位键，牙椅运动自动停止，防止意外发生

2.5.14、具有每当高低速手机等工作时，牙科椅自动锁定，避免误操作带来的安全隐患

2.5.15、具有负载短路及过载保护功能

2.6、具有脚控制开关：

2.6.1、、控制患者椅位运动；高、低速手机、洁牙机等动态器械

2.6.2、控制手术灯开启及关闭

2.6.3、控制高速手机吹屑气操作

2.6.4、控制高速手机单喷气/无水、有水操作

2.7、具有感应式LED无级调光口腔灯：

2.7.1、感应范围：≥20—80mm

2.7.2、电压：AC12V-24V；功率：20W

2.7.3.照度：7000lux—40000lux；色温：5000K—6000K；光斑：80X160mm；

2.7.4、操作模式：自动感应和手动开关

2.7.5、开启与关闭可在口腔灯感应区、手动扳柄开关、医生控制台、助手控制台、脚开关等五个部位操作控制

2.7.6、下旋转灯臂体结构

2.7.7、灯把手方便拉伸、锁定和拆卸，可高温消毒

2.8、具有助手操作台：

2.8.1、具有二关节旋转式助手架，供四手操作

2.8.2、具有≥4个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸、光固化（预留）等

2.8.3、具有薄膜控制按键：口腔灯、漱口水、冲盂水、复位、椅位记忆1以及牙科椅升、降、俯、仰等相关功能键

2.9、具有整体碗式陶瓷痰盂：

2.9.1、可旋转，方便患者漱口吐痰使用

2.9.2、可插拔拆装，便于清洗、消毒

2.10、具有侧箱体：采用注塑工艺制作

2.10.1、具有内置式纯净水瓶，采用手动泻压与增压装置，灵活选择转换自来水或纯净水

2.10.2、具有冲盂漱口定量给水自动控制系统：可设定给水时间

2.10.3、具有漱口水自动加热恒温系统

2.10.4、具有强、弱吸唾系统，配有强、弱吸清洗过滤网，方便拆卸和清洗消毒

2.11、具有多媒体音影播放系统：

2.11.1、采用≥12寸超高清屏幕平板电脑

2.11.2、具有多媒体支架可进行角度调节、便于拆装，多媒体可连接wifi，播放视频音乐等

2.12、具有移动式治疗台：

2.12.1、具有薄膜控制按键控制面板，包括：设置、复位、水杯加热、口腔灯、漱口水、冲盂水、痰位、观片灯、复合SEL1、复合SEL2、复合+、复合-、牙椅升、降、俯、仰、3组医生椅位记忆（椅位记忆1、椅位记忆2、椅位记忆3，每组可独立设置3个记忆椅位）等按键

2.12.2、具有痰位冲盂联动、灯椅联动、漱口冲盂联动（痰盂与漱口本身不联动）设置键

2.12.3、具有参数设置界面，可分别进入：漱口水时间、感应取水、冲盂时间、闹铃、光纤手机灯亮度、医生选择、观片灯延时、联动状态、系统等设置等界面

2.12.4、具有内置式≥3.2寸液晶显示屏，显示故障代码、水杯缺水指示、取水状态、闹铃、系统时间、手术灯状态、加热状态、漱口水状态、冲盂状态、观片灯状态、牙椅运行状态等

2.12.5、具有内置式背光源3.5寸安全低压观片灯

2.12.6、具有电动升降系统，升降高度可调范围≥830mm—975mm

2.12.7、具有大型置物台面，尺寸：≥370mm（长）X 300mm（宽），载重≥3Kg;配有硅胶垫，可135℃高温高压蒸汽灭菌消毒

2.12.8、具有总气开关，统控治疗机的水、气、电

2.12.9、具有一体式五联枪架，预留洁牙机等升级位

三、配置

3.1、标配高速涡轮手机（具有水路“防回吸”功能；含快捷转接

头）                                             2套

3.2、标配低速气动马达（含直、弯机头）            1套

3.3、标配三用喷枪                                2套

3.4、标配高级医生座椅（五爪金属支架）            1套

3.5、标配高级护士座椅（五爪金属支架）            1套

3.6、负压抽吸选位阀                              1套

3.7、≥12寸超高清屏幕平板电脑                    1台

3.8、配套多媒体支架                              1套

3.9、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备免费保修（含零配件）五年，终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；如医院调整需要，免费移装一次。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、整套设备全免费送货至购方指定位置安装调试，完成后，供方及时委派专业技术人员免费对购方使用和维修人员进行现场培训，至购方满意为止

★4.3、提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应