热牙胶充填器招标技术参数（标段一）

一、设备名称：热牙胶充填器 (系统)

1.1、适用于医院牙科临床进行三维立体根管热压充填,先后采用垂直加压和注射式热牙胶充填方式, 保证主根管和副根管以及侧支根管充填致密到位

1.2、国产

1.3、数量：6台

1.4、预算：6万

二、技术参数

★2.1、牙胶充填器：无线手持式

2.1.1、具有电动式注胶方式

2.1.2、电源（充电器）：输入电压AC100～240V  50～60Hz

输出DC电压≤8V  输出≥2000mAh

2.1.3、内置电压＜4V充电锂电池,电流＞2000mAh，连续工作时间≥2小时

2.1.4、具有无线蓝牙控制充电底座充电方式

2.1.5、充填枪内置锂电池：每充电1小时可连续工作时间≥2小时

2.1.6、具有锂电池欠压显示并闪烁提示功能

2.1.7、充填枪工作温度100～200℃，可自行设定

2.1.8、屏幕显示可翻转180°，按左右手使用习惯设置

2.1.9、具有360°环绕机身触控加热的按键

2.1.10、具有多种型号纯银工作尖

2.1.11、具有感应节能、清洁、注胶针不漏胶等功能

2.1.12、发热针≥四种型号，适合不同的根管需要

2.1.13、该设备可通过蓝牙4.0版与App控制端互联操作使用

★2.2、牙胶尖切断器：无线手持式

2.2.1、具有内置电压＜4V充电锂电池,电流＞2000mAh，连续工作时间≥2小时

2.2.2、充电方式：无线蓝牙控制充电底座充电

2.2.3、升温至200℃时间＜0.2S

2.2.4、加热温度调节范围：100-300℃

2.2.5、具有360°环绕机身触控加热的按键

2.2.6、具有内置≥4套程序，可单独调整和设置对应温度

2.2.7、屏幕显示可翻转180°，按左右手使用习惯设置

2.2.8、具有标配≥4个型号、锥度不一的工作尖

2.2.9、具有自动断电保护：根据不同模式下对应温度选择自动断电时间，在2-9秒的区间内自由调节设定

三、配置

3.1、注胶针                              1盒（3根）

3.2、发热针                              1盒（4根）

3.3、电源适配器                           2个

3.4、充填器、切断器充电底座              各1个

3.5、扳手                                1个

3.6、隔热保护套                          3个

3.7、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同内所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套系统免费保修（含零配件、软件维护等）三年，终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、整套系统安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

★4.3、提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.4、必须提供厂家该系统的正式彩页图片说明，否则视为无法满足用户技术要求