壁挂式空气消毒机招标技术参数（2023）

一、设备名称：壁挂式空气消毒机

1.1、用于医院手术室、器械清洗消毒室及其它临床科室对室内空气进行净化消毒，达到无菌要求，满足医疗需要

1.2、国内一线品牌

二、技术参数

1.1、电源：AC 220V  50Hz

1.2、输入功率：≤45W

1.3、外形：壁挂式

2.4、适用环境容积：≧60 m³

2.5、额定循环风量：≧600m³/h

2.6、消毒方式：静电吸附

2.7、噪声：≤55 dB(A)

2.8、负离子浓度：≥6.2×106  个/cm³

2.9、在60min内自然菌平均净化效率为≥90%（必须提供国家权威机构检测报告）

2.10、气雾室细菌的杀灭率均≥99.90%（必须提供国家权威机构检测报告）

2.11、消毒时空气中臭氧含量：≤0.06 mg/ m³

2.12、静电场强度：≥7300V

★2.13、必须在有人工作的环境里进行连续动态(人机共存共作)消毒，绝对保证人生安全与健康。采用静电吸附型消毒方法，有效去除有机气体和各种异味

★2.14、必须选用优质、大容量的颗粒状活性炭组成的复合净化板技术，有效去除有机气体和各种异味。采用组合式高压静电场、蜂窝六壁式结构积尘

2.15、采用具有高、中、低三档可调风速、高静音低噪声离心风机

2.16、外壳整体采用优质冷轧钢板、阻燃性好，安全性高，结构牢固

★2.17、具有自动运行程序控制≥6个自动开关机时段预约功能

2.18、具有临时消毒功能，消毒时间以倒计时形式显示，方便医护人员操作

2.18、具有负氧离子清新净化空气

2.29、数码中文显示屏，显示北京时间、温湿度、故障提醒、风速选择、定时时间段等内容

2.20、具有远红外线遥控装置

2.21、具有自动累时维护、过滤器自动清洗报警、杀菌模块故障报警、风动系统故障报警；负离子正常工作指示、高压静电场故障指示等功能

2.22、必须具备国家权威部门的卫生安全评价报告

三、配置

3.1、生产厂家原装配置（见装箱单）

3.2、招标文件及购销合同内所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：整套（含零配件）设备从验收合格之日起三年，终身维修。定期回访维护（质保期内每年至少两次）

4.2、质保期内按照说明书要求及时免费进行保养（含更换炭板）

4.3、根据医院各科室墙体承载位置不规范的特殊情况，免费进行安装调试，确保稳固安全

4.4、必须提供生产厂家原始的零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应