半自动体外除颤器招标技术参数（2023）

一、设备名称：半自动体外除颤器

★1.1、适用于非医疗专业人士在公共场所抢救危急病人

1.2、国产、不排除进口品牌

1.3、数量： 台

1.4、预算金额： 万元

二、技术参数

2.1、具有“ActiBiphasic”双相波技术

2.2、除颤模式：成人模式（8岁以上）和儿童模式（0岁-7岁）

2.3、输出能量：成人模式150J-200J-200J、儿童模式：50J-70J-70J，自动升级

2.4、分析时间：≤2—5秒

2.5、最大能量保持时间：30秒

2.6、充电时间：充电至最大能量准备放电的时间≤8秒

2.7、具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全

2.8、具有开机自检、每天自检（电池；除颤电极片连接状态、使用期限；内部电子元件；电击按钮和软件等）、具有每月自检（扬声器检查、负载下的电池、除颤电极片、内部电子元件、满能量充电周期、内部按钮和软件等）

2.19、具有自检结果显示功能

2.10、具有设备故障位置显示功能

2.11、具有根据自检结果显示设备状态功能

★ 2.12、待机时间≥4年

2.13、充电次数：≥200次、6小时—7.5小时的ECG监护

2.14、可替换一次性锂电池，电池报警后，还能支持最大能量放电≥9次

2.15、具有1个操作按钮、≤2个界面功能键

2.16、具有二合一开机模式. 无单独电源开关按键，打开盖子电源自动接通

2.17、操作步骤繁琐程度应≤3步

2.18、具有中文语音操作提示

2.19、除颤电极片

2.19.1、具有电极片粘贴方式人形彩色示意图、具有电极片彩色安装指示灯用于粘贴位置声光提示

2.19.2、具有电极片连接状态自检功能和有效期语音报警提示

2.19.3、具有黏贴型一次性电极片：可与同品牌手动除颤器通用

2.19.4、具有内置自检程序，自动检测电池状况，电池剩余电量低时，报警提示

2.20、具有蓝牙（Bluetooth）通讯进行数据传输

2.21、具有≥90分钟的救助数据(带注释的ECG) 存储容量

2.22、外壳防护等级：IP代码至少为IP55

三、配置

3.1、标配成人、儿童通用电极片

3.2、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.3、招标文件、购销合同所含配置

3.4、中英文说明书

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修, 免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、若是进口产品，必须提供进口设备齐全合法手续的所有资料和中英文说明书

★4.5、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应