医用干燥柜招标技术参数

- 设备名称:医用干燥柜

1.1、用于医院消毒供应中心对医疗外科手术器械、玻璃器皿、呼吸治疗物品等进行干燥处理

1.2、国内一线知名品牌、当前最先进的产品

1.3、数量：1台

1.4、预算金额：4万元

二、技术参数

2.1、电源：380V或220V  50Hz

2.2、功率：≥6.5kw

2.3、风机功率：≥2.5kw

★2.4、双开门（均装有可视防爆玻璃窗）

2.5、内、外壳均为304不锈钢材质，四脚为带锁万向轮

2.6、具有微电脑控制系统，全自动控制运行方式

▲2.7、内腔有效容量≥600L；外形尺寸≤850mm×750mm×2020mm(厚×宽×高) （供货商自行现场踏勘，根据现有场地空间和购方负责人需求优化定制）

2.8、搁架层数及层架可根据干燥物品需要调整；单层承重量：≥10kg

2.9、能一次性处理≥16根管道及≥15个标准器械盘

2.10、温度设置范围：常温～95℃

2.11、温度控制：热风循环，平衡调温

2.12、干燥时间设置范围：60～6000s，可调

2.13、操作方式：液晶显示屏触摸（显示过程参数）

2.14、循环风量≥600 m³/h

★2.15、具有≥2种固定运行模式和可调模式（不锈钢类、导管类、塑料类、玻璃类等）

2.16、具有空气过滤器，过滤精度≤0.3µm

▲2.17、具有过热保护系统：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用过热保护器，保护阶段，程序停止运行，排除故障后，方可正常使用

2.18、具有风机故障检测等安全装置

2.19、具有导管干燥架及湿化瓶干燥架

2.20、具备内置抽屉式接水盘

▲2.21、可连接信息追溯系统

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（提供厂家原始的随货标准配置清单）

3.2、招标文件及合同内所有配置

四．售后服务

4.1、质保期：从验收合格之日算起，三年；终身维修，不收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准。定期回访（质保期内每年至少两次）

★4.2、免费安装调试整套设备装置（免费提供安装该设备所需的外置零配件），确保毫不损坏现有装修并密蔽美饰与墙缝隙，整体牢靠美观，符合院感要求；完工后工程师及时对购方相关人员进行操作使用及维保培训，至购方满意为止

4.3、制造厂家在此项目地设有办事处或维修站，并有客户服务电话；公司有专业的售后服务部及专业工程师，接到报修后立即响应，24 小时内到达现场并处理完毕，定期回访（质保期内每年至少两次）

4.4、必须提供原厂图片彩页说明，否则视为无法满足用户技术

要求

4.5、必须提供厂家零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应